實驗單元：「計頻儀(Frequency Counter)電路之製作與測校」
一、學習目標
1. 熟悉計頻用(Frequency counting)大型積體電路(Large Scale Integrated Circuits，LSIC)之應用與測校。
2. 熟悉除頻運算(Frequency Division Operation)原理以及電路製作。
3. 熟悉寬頻前置放大器(Broadband Pre-amplifier)電路製作。
4. 熟悉前置標度器(Prescaler)電路製作。

二、需使用實驗儀器設備
1.100MHz數位儲存式示波器(Digital storage Oscillation Scope)
2.直流電源供應器(DC Power Supply)
3.100MHz類比示波器(Analog Oscillation Scope)
4.信號產生器(Function Generator)
5.頻譜分析儀(Spectrum Analyzer)

三、工作原理與電路解析
高頻電子電路之實驗中常需精確量測某一信號的頻率，例如類比連續波調變(Analog CW Modulation，AM、FM、PM)處理之載波(Carrier)頻率值，或是數位調變技巧中時脈週期(Clock pulse cycle)；本單元實驗主要針對100MHz「計頻儀(Frequency Counter)」電路之製作與測校而設計。

首先可由圖1中「計頻儀」計頻儀各子功能(Subfunction)方塊圖架構進行初步瞭解其工作原理，圖2為「計頻儀」之完整電路圖。
圖1「計頻儀」各子功能(Subfunction)方塊圖架構。 / 7 Segment Common Cathode Displayer / 12.8MHz / ###### Time Base / Signal Generator / ## TCXO Unit / ###### TCO-703A / ## Amplifying / ## / f Division / (1/128) / HC4060 / 100KHz / ###### Frequency Counting / ###### LSI / ICM 7216B / 7 Segment Displayer / Driving ckts(2SC2785×8) / Segment：“a”〜“g” / ###### 8 Digits / Driving / Ckts / (2SA1175×8) / HC125×1/4 / HC125×1/4 / SW / SW / Prescaler 1/100 / f Division / (1/4) / ###### TD6102P / f Division / (1/25) / ###### TC9122P / Broadband / Amp. 2SK241 / ###### 2SC2347 / Schmidt / trigger ckts / ###### HC125×1/4 / Input f range：10Hz〜10MHz / Input f range：10〜200MHz

茲將圖1「計頻儀」各子功能方塊分述於后，整個「計頻儀」功能電路共可分成：
◢ 計頻用LSI ICM7216B積體電路
◢ 基準時間信號產生器
◢ 1/100前置標度器電路
◢ 不同頻率範圍之輸入切換選擇開關電路
四大部分，現將此四大部分電路之工作原理與製作應注意事項依序說明如下。

◢ 計頻用LSI ICM7216B積體電路
圖3為ICM7216B之pin腳位置，本單元實驗選用Intersil Ltd.製產品，ICM7216B編號IC內部包括：(1)八位數BCD計數器(8 digits BCD counter)、(2)BCD對七段顯示字節解碼器(BCD-to-7 segment displayer decoder)、(3)控制電路(Control circuits)。若再配合外加「寬頻放大器(Broadband Amplifier)」、「七段顯示器驅動電路(7 segment
圖2「計頻儀」電路圖。

displayer driving circuits)」，則可組構成一完整功能之「計頻儀」電路，至於ICM7216B內部電路以及相關特性參數規格請查閱Intersil Ltd.之IC資料手冊。

◢ 基準時間信號產生器
基準時間信號產生器係採用具溫度補償晶體振盪器(Tempture Compensation Crystal Oscillator，TCXO)編號為TCO-703A，其振盪頻率為128MHz，因為ICM7216B內部電路所需基準時脈(Clock base)為100KHz，故必需配合除頻運算將128MHz降低至100KHz。至於選用具溫度補償之晶體振盪器作基準時脈來源，則是考量其優異操作溫度特色(±3ppm/-20〜+60oC)。換言之，極使遇有操作溫度急遽變化之情況，由“壓電效應”所產生振盪頻率偏移保證在128MHz百萬分之±3以內，這已是非常小的頻率偏移值了，對於穩定而精準之計頻運算將產生莫不的助益。其中本單元實驗採用具溫度補償晶體振盪器編號為TCXO-026，與TCO-703A性能規格一樣，其接腳圖與性能規格參數如圖4所示。
圖3計頻用LSI ICM7216B之接腳圖。 / Control Input / ###### Input B / Function Input / Digit 1 Output / Digit 2 Output / Digit 3 Output / Digit 4 Output / GND / Digit 5 Output / Digit 6 Output / Digit 7 Output / Digit 8 Output / Reset Input / Range Input / ###### Intersil ICM7216B / Input A / ###### Hold Input / OSC Output / OSC Input / Ext. OSC input / Decimal Point Output / Seg. G Output / Seg. E Output / Seg. A Output / Seg. D Output / V + / ## Seg. B Output / Seg. C Output / Seg. F Output

圖4溫度補償晶體振盪器TCXO-026之接腳圖與性能規格參數。 / TCXO-026 / 12.80000MHz / SIWARD 5H / +5V / fo Output / ## Class GND / 頻率 / 穩定度 / 編 號 / 輸 出 頻 率 / 電 源 電 壓 / 輸 出 位 準 / 輸 出 阻 抗 / 溫 度 特 性 / 電源變動特性 / 老 化 特 性 / 頻率可變範圍 / 設計可能頻率範圍 / ## TCXO-026 / 10MHZ、12.8MHz或14.5MHZ / 5V±5%，5mA以下 / 1Vp-p以上限幅正弦波DC隔絕 / 20KΩ// 5pF / ±3ppm/-20〜+60℃ / ±0.3ppm/5V±5% / ±1ppm/Every Year / ≧±3ppm(以內建TC微調) / 10MHz〜24MHz

◢ 1/100前置標度器電路
因計頻選用之LSI ICM7216B所能處理的頻率上限為10MHZ，而本單元實驗中計頻儀希望擴展輸入頻率量測範圍至200MHz，故必需利用除頻(Frequency Division)技巧將輸入待測頻率先予降頻以獲取擴展輸入頻率量測範圍之目的，此種安排如同示波器探棒上×10功能，先將輸入待測信號振幅預先衰減20dB(十倍)以擴展輸入信號振幅之量測範圍，所不同的是待測信號一者為信號的振幅，另一者為信號的頻率。

◢ 不同頻率範圍之輸入切換選擇開關電路
由於本單元實驗中計頻儀輸入頻率範圍被分成二段：低頻頻段10Hz〜10MHz、高頻頻段10MHz〜200MHz，針對這二段頻段切換故需要輸入切換選擇開關電路，本單元實驗中是以3態緩衝器(Tri-state buffer)HC125擔任。一般說來量測低頻頻段頻率值所需之待測信號振幅必需很高(與量測高頻頻段頻率值比較)，故常以「前置放大器」將待測信號振幅放大至所需的位準，如本單元實驗中2SK241(GR)即是擔任此項任務之「前置放大器」，為防止輸入待測信號振幅過大造成ICM7216B輸入發生“飽和(Saturation)”現象，故在2SK241(GR)「前置放大器」之後串接一樞密特觸發(Schmidt trigger)電路作保護用之限幅器(Magnitude Limiter)。

※本單元實驗製作與測校過程需注意事項：
(1)溫度補償晶體振盪器TCXO-026之校正使用頻譜分析儀(Spectrum Analyzer)量
測，確認輸出振盪頻率值為12.8MHz，否則調整其內建可調電容(Turnable
Capacitor，TC)。
(2)寬頻前置放大器之調整，調整VR 10KΩ使2SC2347之集極(Colllector)的電壓
等於2.5V即可。

四、應用實例
(1)參考「技術學刊」第十四卷第四期第511〜518頁。
(2)參考「教育部八十六學年度大專院校通訊科技專題製作競賽展示專刊」第145
〜158頁。